
项目编号：2026020401
咸宁市城区噪声监测点位运维工作项目
询

价

文

件

采    购  人：咸宁市生态环境局

日        期：2026年2月

	
	
	
	
	
	
	
	
	      2026年2月4日

	项目名称：咸宁市城区噪声监测点位运维工作

	项目编号： 2026020401

	采 购

需 求
	商品（服务）

 名称
	规格型号
	配置或技术参数
	数量
	供货时间
	供货地点
	备注

	
	咸宁市城区噪声监测点位运维工作
	具体见附表：采购内容及服务要求
	具体见附表：采购内容及服务要求
	——
	2026年2月
	咸宁市
	

	供应商

回 复
	
	单价（万元）
	总价（万元）

	
	
	
	

	供应商（加盖印章）：
	联系人：
	联系电话：
	传真：


咸宁市城区噪声监测点位运维工作项目询价

邀请函

1、项目概况

1.1项目名称：咸宁市城区噪声监测点位运维工作
1.2项目编号：2026020401

1.3项目内容：见附表（采购内容及服务要求）
1.4项目预算：16万元

1.5最高限价：16万元

2、供应商资格要求

2.1必须在中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有三证合一营业执照等相关有效证件；

2.2在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)上查询无“失信惩戒”信息（提供网页下载的信用信息报告并加盖公章）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上查询未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页查询截图并加盖公章）；

2.3本项目不接受联合体报价。

3、特定资格要求

至少有一人具备噪声自动监测运维证书

4、询价文件的获取

凡有意参加报价者，请于2026年2月5日-2026年2月9日（法定工作日），每日8:30—12:00时，14:30—17:30时（北京时间，下同），在咸宁市生态环境局509办公室获取询价文件。

5、报价文件的递交

5.1报价文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年2月11日上午10:00时（北京时间），地点为咸宁市生态环境局509办公室。

5.2递交截止时间之后送达或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。不接受邮寄方式提交报价文件及报价文件的修改文件。
6、询价时间及地点

询价时间2026年2月11日上午10:30时（北京时间），在咸宁市生态环境局六楼视频会议室进行询价。

7、联系方式

联系人：韩操惠 

电  话：0715-8898500

采购内容及服务要求

一、采购内容

对各点的仪器设备建立档案，包括点位信息（站点编号、地址、海拔、经纬度等）、设备信息（仪器型号、编号、运行时间、IP 地址等）、仪器故障检修更换记录等；

台风、暴雪、沙尘等特殊天气下应提前做好防护工作，必要时可断电，卸下传声器，检查机箱密闭性。强对流天气后，宜增加现场巡检维护；

检查维护应由具备噪声监测及治理相关技术培训合格证书的专业人员进行；

检查维护后应做好记录，记录内容包括维护人的姓名、维护时间、各站点状态、站点各部件状态、故障处置信息等；

日常检查

应每天定时远程自检和远程监控系统检查各站点运行状况是否正常；

每日检查各监测站点的数据传输情况是否正常。若发现某站点数据传输异常，应立即查明原因并排除故障。短时无法解决数据传输问题时，应及时从站点终端处人工备份数据；

每日应对各站点噪声事件的录音进行回放，备注主要噪声源；

每日应检查数据是否异常，如：数据极高或极低、持续不变或与前几日平均值相差较大等。出现异常值时，均不得擅自删除，应先检查数据异常原因，再根据原因判断数据是否有效。

定期巡检维护

应定期（至少每月一次）进行声校准；

检查站点支架、机箱外观是否完好。检查传声器、延长电缆、避雷设施等外部设备是否可靠或损坏，是否附有异物；

检查仪器及系统的工作状态参数是否正常，电源、风扇、通讯设备和辅助设施等是否稳定，如需更换，现场需用备件替代；

做好巡检维护记录，备份上月功能区声环境质量自动监测的原始数据。

年度维护

盘点备件库存，确保噪声自动监测系统正常运行；

按照仪器使用和维修手册规定的要求，根据使用情况及时更换监测仪器中的风罩、电池、线缆等配件。视老化程度对机箱、支架等外部件进行保养，如：更换零件、喷涂防锈漆等，保证站点安全、稳固；

对服务器、系统软件等进行全面检查，检查运行情况、安全漏洞、占用资源情况、剩余储存空间、是否感染病毒等，必要时应对软硬件进行升级；

对维护及更换配件情况进行记录，并存档上年的原始监测数据。

噪声监测点位信息

	序号
	点位名称
	数量（套）

	1
	咸宁市财政局
	1

	2
	潜山公园
	1

	3
	青龙山公园
	1

	4
	鄂南高级中学
	1

	5
	银桂桥
	1

	6
	金桂桥
	1

	7
	十六潭公园
	1

	8
	中心医院
	1

	9
	黄鹤楼酒业
	1

	10
	金苑小区
	1

	11
	湖科学苑小区
	1

	12
	南大街
	1

	13
	温泉购物公园
	1

	14
	凤凰工业园
	1

	15
	浮山派出所
	1

	16
	银泉大道
	1


报价文件的装订和密封

1、报价文件至少包括营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、报价单原件。报价文件装订成册并密封递交，递交份数一份。

2、报价必须密封和加盖供应商公章后递交，包装上应注明采购编号、项目名称、供应商名称及“ （询价时间）前不得启封”的字样。

3、供应商提供的未按要求密封和签章的报价文件为无效文件，采购人、招标代理机构将拒收。

4、递交报价文件时，另外单独手持一份授权书原件。
成交办法（最低价）

询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，报价最低为成交供应商。


